## List1
Formulář technické specifikace " centrální monitorace + monitory "
Centrální monitorace 3 ks a pacientské monitory 25 ks
Centrální monitorace a pacientské monitory pro JIP a urgentní příjem
Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka uchazeče
výrobce:
typ:
1/ Interna JIP - monitorovací systém
10 ks pacientský modulární monitor | Vybavený transportním modulem ( multiparametrový modul ) s vlastním displejem | absolutní
plně modulární systém | s možností dokupu samostatných modulů | absolutní
barevný dotykový displej | minimálně 18“ s full HD rozlišením ( 1920 x 1080 ) a s automatickým nastavením jasu | absolutní
zobrazení | minimálně 12 křivek současně s číselnými údaji monitorovaných parametrů | absolutní
Integrovaný počítač pro přístup k výsledkům pacienta z NIS, PACS,… | ano, přímý náhled z pacientského monitoru | absolutní
záznam grafických a tabulárních trendů veškerých parametrů | minimálně 120 hodin | hodnocený typu C
rozbor uložených dat | minimálně 48 hodin | hodnocený typu C
rychlá "tlačítka" na obrazovce pro rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím | konfigurovatelná | absolutní
pamět záznamu NIBP | minimálně 1000 měření | hodnocený typu C
alarmový management | minimálně ve 3 úrovních důležitosti s rozlišením technických alarmů a alarmů VF | absolutní
monitorace pacientů | všechny věkové kategorie | absolutní
uživatelská konfigurovatelnost displeje | ano | absolutní
režim zobrazení velkých čísel | ano | absolutní
režim zobrazení s tzv. minitrendy | ano | absolutní
funkce | Standby, Noční a Privátní mód | absolutní
detekce stimulačního impulzu | ano | absolutní
odolnost vůči defibrilaci | pro všechny monitorované parametry | absolutní
přístup z kteréhokoliv lůžkových monitorů na jiný lůžkový monitor v síti | ano ( tzv. náhled na jiný monitor ) včetně zobrazení alarmových stavů | absolutní
hodnocení ST segmentu | grafický výstup | absolutní
analýza základních arytmii | včetně AF | absolutní
funkce pro IBP | tzv. overlap ( přepisování zobrazených křivek ) | absolutní
multisvodové EKG | možnost minimálně 7 kanálů křivek EKG | absolutní
QT/QTC v reálném čase | ano | absolutní
indikace kvality signálu EKG a SpO2 | zobrazeno na displeji monitoru | hodnocený typu C
akumulátor | na minimálně 2 hodiny provozu | absolutní
komunikace a SW | v ČJ | absolutní
chlazení elektroniky monitoru | pasivní, bez ventilátoru | absolutní
konektivita s centrální stanicí | pomocí kabelové datové sítě zadavatele | absolutní
datové rozhraní | RJ 45, USB, DVI, konektivita pro satelitní RACK | absolutní
možnost funkce přivolání sestry | ano | hodnocený typu C
možnost integrovat externí zařízení do monitorovacího systému | ano | absolutní
Základní výbava a funkce multiparametrového modulu s displejem
velikost displeje | maximálně 6" | hodnocený typu A
3/5 EKG | ano | absolutní
respirace | ano | absolutní
SpO2 | s perfuzním indexem, nastavení citlivosti měření , SW pro eliminaci falešných alarmů | absolutní
NIBP | s možností měření AUTO/MANUAL/STAT/Venepunkce | absolutní
2x IBP | ano | absolutní
2x teplota | ano | absolutní
kontinuita monitorovaných dat s jejich uložením do interní paměti modulu | ano | absolutní
hmotnost transportního modulu s displejem | maximálně 1,5 kg | hodnocený typu A
akumulátor | na minimálně 5 hodin provozu | hodnocený typu B
modul musí sloužit uvnitř pacientského monitoru jako multiparametrový modul a při jeho vyjmutí jako transportní monitor | ano | absolutní
funkce uzamknutí displeje při transportu | ano | absolutní
přenos dat z transportu do stacionárního monitoru a CMS po jeho zpětném vložení do monitoru | ano | absolutní
zobrazení | minimálně 5 křivek na displeji najednou | absolutní
možnost zobrazení | minimálně 10-ti různých křivek | absolutní
vybavení moduly:
modul C.O. | 3 ks | absolutní
modul kapnometrie ( EtCO2 ) | 5 ks | absolutní
modul PiCCO II | 2 ks | absolutní
modul EEG 4ch | 2 ks | absolutní
modul BIS | 1 ks | absolutní
modul IBP 2ch | 4 ks | absolutní
telemetrická jednotka EKG pro pohybující se pacienty | 3 ks | absolutní
Vše s kompletním příslušenstvím pro dospělé pacienty | ano | absolutní
Možnost budoucího doplnění monitoru moduly: | konektivita Vigielo/Vigilance-CCO/SvO2, RM, IBP, SpO2 dual, 12 kanálové EKG, rSO2 4 kanál, ICG, ANI, NMT | absolutní
možnost vybavení interní tiskárnou | ano | absolutní
možnost SW upgrade o klinické asistenční aplikace | HemoSight, SepsiSight, EWS, BoA, Pace View, Infision View, kamerový dohled | hodnocený typu C
2 ks transportní monitor | musí být zároveň kompatibilní s lůžkovými monitory, jako jejich multiparametrový modul, včetně dokovací stanice | absolutní
velikost displeje | maximálně 6" | hodnocený typu A
3/5 EKG | ano | absolutní
respirace | ano | absolutní
SpO2 | s perfuzním indexem, nastavení citlivosti měření , SW pro eliminaci falešných alarmů | absolutní
NIBP | s možností měření AUTO/MANUAL/STAT/Venepunkce | absolutní
2x IBP | ano | absolutní
2x teplota | ano | absolutní
kontinuita monitorovaných dat s jejich uložením do interní paměti modulu | ano | absolutní
hmotnost transportního modulu s displejem | maximálně 1,5 kg | hodnocený typu A
akumulátor | na minimálně 5 hodin provozu | hodnocený typu B
modul musí sloužit uvnitř pacientského monitoru jako multiparametrový modul a při jeho vyjmutí jako transportní monitor | ano | absolutní
funkce uzamknutí displeje při transportu | ano | absolutní
přenos dat z transportu do stacionárního monitoru a CMS po jeho zpětném vložení do monitoru | ano | absolutní
zobrazení | minimálně 5 křivek na displeji najednou | absolutní
možnost zobrazení | minimálně 10-ti různých křivek | absolutní
vysoká kapacita pro uložení zaznamenaných dat | minimálně 120hodin po 1 minutě, minimálně 1000 událostí a 1000 NIBP měření | hodnocený typu C
analýza arytmií | minimálně 10 klasifikací | hodnocený typu B
analýza | ST, QT, QTC | absolutní
detekce stimulačního impulsu | ano | absolutní
alarmový management | minimálně ve 3 úrovních důležitosti s rozlišením technických alarmů a alarmů VF | absolutní
komunikace a SW | v ČJ | absolutní
transportní dokovací stanice | napojitelná do monitorovací sítě přes RJ45 s výstupem minimálně VGA, USB a s fixační svěrkou a postelovým fixačním hákem, kompatibilita dokovací stanice s externím displejem | absolutní
Vše s kompletním příslušenstvím pro dospělé pacienty. | ano | absolutní
telemetrické jednotka EKG | 3 ks
hmotnost | maximálně 250 g včetně baterie | hodnocený typu A
TFT barevný dotykový displej | maximálně 5 " | hodnocený typu A
záznam | minimálně 24 hodin trendů, minimálně 100 událostí s přidruženými křivkami | absolutní
monitorace pacientů | dospělí / děti | absolutní
detekce stimulačního impulzu | ano | absolutní
odolnost vůči defibrilaci | ano | absolutní
komunikace s centrální stanicí | prostřednictvím stávající sítě WIFI zadavatele, funkce DHCP a bezdrátový roaming | absolutní
monitorování EKG | 3/5 svodů včetně příslušenství | absolutní
multisvodová technologie monitorování EKG | pro zlepšení odolnosti proti interferencím chodících pacientů | absolutní
hodnocení | ST segment, analýza základních arytmií | absolutní
arytmie | minimálně 10 klasifikací | hodnocený typu B
analýza | QT/QTC | absolutní
alarmy | světelné a zvukové, nastavitelné dle důležitosti | absolutní
napájení | nabíjecí akumulátor s dobou provozu pro minimálně 24 hodin | hodnocený typu B
samostatná nabíjecí stanice | ano | absolutní
náhradní akumulátory | 3 ks celkem | absolutní
komunikace a SW | v ČJ | absolutní
integrované tlačítko přivolání sestry | ano | absolutní
stupeň krytí a odolnost telemetrické jednotky | krytí minimálně IP X7, odolnost pro pád z minimálně 1,5 m | absolutní
součástí dodávky bude kryt telemetrické jednotky pro opakované použití i jednorázové použití | ano | absolutní
možnost párování telemetrické jednotky přímo s pacientským monitorem | ano | absolutní
možnost lokace telemetrické jednotky | ano | absolutní
1 ks centrální stanice | ano | absolutní
vhodné PC včetně příslušenství | klávesnice, myš, CD/DVD mechanika | absolutní
LCD monitor | 2 ks, minimálně 24", pro sledování všech pacientů s možností nezávislé kompletní analýzy každého pacienta včetně křivek | absolutní
komunikace a SW | v ČJ | absolutní
podpora funkce čtečky čárových kódů | ano | absolutní
zobrazení informací a křivek na displejích | od minimálně 20-ti pacientů současně | hodnocený typu B
funkce detailního zobrazení parametrů vybraného pacienta na celé jedné obrazovce | ano | absolutní
obousměrná datová komunikace mezi pacientskými monitory a centrálou | ano | absolutní
funce ovládání pacientského monitoru dálkově | alarmy, režim Standby, měření NIBP atd. | absolutní
zobrazení velkými čísly | ano | absolutní
možnost zobrazení | ST histogram a ST vektogram, veškerá hemografická data, podpora analýzy a tisku zpráv pro 24 hodinové EKG, náhled na PACE,EWS, stupnice Glasgow Coma | hodnocený typu C
zobrazení připojené telemetrie, detekce ARR, anylýza ST, QT | ano | absolutní
požadujeme SW a datovou kompatibilitu a konektivitu s monitorovacími systémy Mindray pro funkci vzájemných vzdálených náhledů na monitorované pacienty, napříč jednotlivými odděleními | ano ( v současnosti zadavatel využívá monitorovací systém Mindray na oddělení INT, CHIR, NEU GYN.-POR. a porodnice ) | hodnocený typu C
prohlížení tabulárních a grafických trendů | minimálně 120 hodin | hodnocený typu B
prohlížení NIBP | minimálně 1000 měření | hodnocený typu B
prohlížení úplného přehledu křivek | minimálně 120 hodin | hodnocený typu B
prohlížení propuštěných pacientů | minimálně 50 pacientů | hodnocený typu B
prohlížení událostí alarmů - parametrů | minimálně 1000 událostí | hodnocený typu B
pro každou zaznamenanou událost | minimálně 15 s křivek před a po alarmu | hodnocený typu B
zobrazení minitrendu pro všechny parametry | minimálně 3 hodiny | hodnocený typu B
nastavitelnost akustických alarmů | ano | absolutní
zobrazení křivelk vícesvodového EKG | ano | absolutní
výpočty | dávkování léku, hemodynamické, oxygenační, ventilační a renální výpočty | absolutní
Záložní zdroj napětí | ano | absolutní
Náhled na monitorované pacienty z lékařského pokoje vč. náhledu na data trendů vybraného pacienta | ano, 1x | absolutní
Napojení centrály do NIS | ano | absolutní
2/Ortopedie
3 ks pacientský modulární monitor | Vybavený transportním modulem ( multiparametrový modul ) s vlastním displejem
plně modulární systém | s možností dokupu samostatných modulů | absolutní
barevný dotykový displej | minimálně 12“ s full HD rozlišením ( 1920 x 1080 ) a s automatickým nastavením jasu | absolutní
zobrazení | minimálně 12 křivek současně s číselnými údaji monitorovaných parametrů | absolutní
Integrovaný počítač pro přístup k výsledkům pacienta z NIS, PACS,… | ano, přímý náhled z pacientského monitoru | absolutní
záznam grafických a tabulárních trendů veškerých parametrů | minimálně 120 hodin | hodnocený typu C
rozbor uložených dat | minimálně 48 hodin | hodnocený typu C
rychlá "tlačítka" na obrazovce pro rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím | konfigurovatelná | absolutní
pamět záznamu NIBP | minimálně 1000 měření | hodnocený typu C
alarmový management | minimálně ve 3 úrovních důležitosti s rozlišením technických alarmů a alarmů VF | absolutní
monitorace pacientů | všechny věkové kategorie | absolutní
uživatelská konfigurovatelnost displeje | ano | absolutní
režim zobrazení velkých čísel | ano | absolutní
režim zobrazení s tzv. minitrendy | ano | absolutní
funkce | Standby, Noční a Privátní mód | absolutní
detekce stimulačního impulzu | ano | absolutní
odolnost vůči defibrilaci | pro všechny monitorované parametry | absolutní
přístup z kteréhokoliv lůžkových monitorů na jiný lůžkový monitor v síti | ano ( tzv. náhled na jiný monitor ) včetně zobrazení alarmových stavů | absolutní
hodnocení ST segmentu | grafický výstup | absolutní
analýza základních arytmii | včetně AF | absolutní
funkce pro IBP | tzv. overlap ( přepisování zobrazených křivek ) | absolutní
multisvodové EKG | možnost minimálně 7 kanálů křivek EKG | absolutní
QT/QTC v reálném čase | ano | absolutní
indikace kvality signálu EKG a SpO2 | zobrazeno na displeji monitoru | hodnocený typu C
akumulátor | na minimálně 2 hodiny provozu | absolutní
komunikace a SW | v ČJ | absolutní
chlazení elektroniky monitoru | pasivní, bez ventilátoru | absolutní
konektivita s centrální stanicí | pomocí kabelové datové sítě zadavatele | absolutní
datové rozhraní | RJ 45, USB, DVI, konektivita pro satelitní RACK | absolutní
možnost funkce přivolání sestry | ano | hodnocený typu C
možnost integrovat externí zařízení do monitorovacího systému | ano | absolutní
Základní výbava a funkce multiparametrového modulu s displejem
velikost displeje | maximálně 6" | hodnocený typu A
3/5 EKG | ano | absolutní
respirace | ano | absolutní
SpO2 | s perfuzním indexem, nastavení citlivosti měření , SW pro eliminaci falešných alarmů | absolutní
NIBP | s možností měření AUTO/MANUAL/STAT/Venepunkce | absolutní
2x IBP | ano | absolutní
2x teplota | ano | absolutní
kontinuita monitorovaných dat s jejich uložením do interní paměti modulu | ano | absolutní
hmotnost transportního modulu s displejem | maximálně 1,5 kg | hodnocený typu A
akumulátor | na minimálně 5 hodin provozu | hodnocený typu B
modul musí sloužit uvnitř pacientského monitoru jako multiparametrový modul a při jeho vyjmutí jako transportní monitor | ano | absolutní
funkce uzamknutí displeje při transportu | ano | absolutní
přenos dat z transportu do stacionárního monitoru a CMS po jeho zpětném vložení do monitoru | ano | absolutní
zobrazení | minimálně 5 křivek na displeji najednou | absolutní
možnost zobrazení | minimálně 10-ti různých křivek | absolutní
1 ks centrální stanice | ano | absolutní
vhodné PC včetně příslušenství | klávesnice, myš, CD/DVD mechanika | absolutní
LCD monitor | 1 ks, minimálně 24", pro sledování všech pacientů s možností nezávislé kompletní analýzy každého pacienta včetně křivek | absolutní
komunikace a SW | v ČJ | absolutní
podpora funkce čtečky čárových kódů | ano | absolutní
zobrazení informací a křivek na displejích | od minimálně 20-ti pacientů současně | hodnocený typu B
funkce detailního zobrazení parametrů vybraného pacienta na celé jedné obrazovce | ano | absolutní
obousměrná datová komunikace mezi pacientskými monitory a centrálou | ano | absolutní
funce ovládání pacientského monitoru dálkově | alarmy, režim Standby, měření NIBP atd. | absolutní
zobrazení velkými čísly | ano | absolutní
možnost zobrazení | ST histogram a ST vektogram, veškerá hemografická data, podpora analýzy a tisku zpráv pro 24 hodinové EKG, náhled na PACE,EWS, stupnice Glasgow Coma | hodnocený typu C
zobrazení připojené telemetrie, detekce ARR, anylýza ST, QT | ano | absolutní
požadujeme SW a datovou kompatibilitu a konektivitu s monitorovacími systémy Mindray pro funkci vzájemných vzdálených náhledů na monitorované pacienty, napříč jednotlivými odděleními | ano ( v současnosti zadavatel využívá monitorovací systém Mindray na oddělení INT, CHIR, NEU GYN.-POR. a porodnice ) | hodnocený typu C
prohlížení tabulárnch a grafických trendů | minimálně 120 hodin | hodnocený typu B
prohlížení NIBP | minimálně 1000 měření | hodnocený typu B
prohlížení úplného přehledu křivek | minimálně 120 hodin | hodnocený typu B
prohlížení propuštěných pacientů | minimálně 50 pacientů | hodnocený typu B
prohlížení událostí alarmů - parametrů | minimálně 1000 událostí | hodnocený typu B
pro každou zaznamenanou událost | minimálně 15 s křivek před a po alarmu | hodnocený typu B
zobrazení minitrendu pro všechny parametry | minimálně 3 hodiny | hodnocený typu B
nastavitelnost akustických alarmů | ano | absolutní
zobrazení křivelk vícesvodového EKG | ano | absolutní
výpočty | dávkování léku, hemodynamické, oxygenační, ventilační a renální výpočty | absolutní
Záložní zdroj napětí | ano | absolutní
Náhled na monitorované pacienty z lékařského pokoje vč. náhledu na data trendů vybraného pacienta | ano, 1x | absolutní
Napojení centrály do NIS | ano | absolutní
3/Urgentní příjem
10 ks pacientský modulární monitor | Vybavený transportním modulem ( multiparametrový modul ) s vlastním displejem | absolutní
plně modulární systém | s možností dokupu samostatných modulů | absolutní
barevný dotykový displej | minimálně 12“ s full HD rozlišením ( 1920 x 1080 ) a s automatickým nastavením jasu | absolutní
zobrazení | minimálně 12 křivek současně s číselnými údaji monitorovaných parametrů | absolutní
Integrovaný počítač pro přístup k výsledkům pacienta z NIS, PACS,… | ano, přímý náhled z pacientského monitoru | absolutní
záznam grafických a tabulárních trendů veškerých parametrů | minimálně 120 hodin | hodnocený typu C
rozbor uložených dat | minimálně 48 hodin | hodnocený typu C
rychlá "tlačítka" na obrazovce pro rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím | konfigurovatelná | absolutní
pamět záznamu NIBP | minimálně 1000 měření | hodnocený typu C
alarmový management | minimálně ve 3 úrovních důležitosti s rozlišením technických alarmů a alarmů VF | absolutní
monitorace pacientů | všechny věkové kategorie | absolutní
uživatelská konfigurovatelnost displeje | ano | absolutní
režim zobrazení velkých čísel | ano | absolutní
režim zobrazení s tzv. minitrendy | ano | absolutní
funkce | Standby, Noční a Privátní mód | absolutní
detekce stimulačního impulzu | ano | absolutní
odolnost vůči defibrilaci | pro všechny monitorované parametry | absolutní
přístup z kteréhokoliv lůžkových monitorů na jiný lůžkový monitor v síti | ano ( tzv. náhled na jiný monitor ) včetně zobrazení alarmových stavů | absolutní
hodnocení ST segmentu | grafický výstup | absolutní
analýza základních arytmii | včetně AF | absolutní
funkce pro IBP | tzv. overlap ( přepisování zobrazených křivek ) | absolutní
multisvodové EKG | možnost minimálně 7 kanálů křivek EKG | absolutní
QT/QTC v reálném čase | ano | absolutní
indikace kvality signálu EKG a SpO2 | zobrazeno na displeji monitoru | hodnocený typu C
akumulátor | na minimálně 2 hodiny provozu | absolutní
komunikace a SW | v ČJ | absolutní
chlazení elektroniky monitoru | pasivní, bez ventilátoru | absolutní
konektivita s centrální stanicí | pomocí kabelové datové sítě zadavatele | absolutní
datové rozhraní | RJ 45, USB, DVI, konektivita pro satelitní RACK | absolutní
možnost funkce přivolání sestry | ano | hodnocený typu C
možnost integrovat externí zařízení do monitorovacího systému | ano | absolutní
Základní výbava a funkce multiparametrového modulu s displejem
velikost displeje | maximálně 6" | hodnocený typu A
3/5 EKG | ano | absolutní
respirace | ano | absolutní
SpO2 | s perfuzním indexem, nastavení citlivosti měření , SW pro eliminaci falešných alarmů | absolutní
NIBP | s možností měření AUTO/MANUAL/STAT/Venepunkce | absolutní
2x IBP | ano | absolutní
2x teplota | ano | absolutní
kontinuita monitorovaných dat s jejich uložením do interní paměti modulu | ano | absolutní
hmotnost transportního modulu s displejem | maximálně 1,5 kg | hodnocený typu A
akumulátor | na minimálně 5 hodin provozu | hodnocený typu B
modul musí sloužit uvnitř pacientského monitoru jako multiparametrový modul a při jeho vyjmutí jako transportní monitor | ano | absolutní
funkce uzamknutí displeje při transportu | ano | absolutní
přenos dat z transportu do stacionárního monitoru a CMS po jeho zpětném vložení do monitoru | ano | absolutní
zobrazení | minimálně 5 křivek na displeji najednou | absolutní
možnost zobrazení | minimálně 10-ti různých křivek | absolutní
1 ks centrální stanice | ano | absolutní
vhodné PC včetně příslušenství | klávesnice, myš, CD/DVD mechanika | absolutní
LCD monitor | 2 ks, minimálně 24", pro sledování všech pacientů s možností nezávislé kompletní analýzy každého pacienta včetně křivek | absolutní
komunikace a SW | v ČJ | absolutní
podpora funkce čtečky čárových kódů | ano | absolutní
zobrazení informací a křivek na displejích | od minimálně 20-ti pacientů současně | hodnocený typu B
funkce detailního zobrazení parametrů vybraného pacienta na celé jedné obrazovce | ano | absolutní
obousměrná datová komunikace mezi pacientskými monitory a centrálou | ano | absolutní
funce ovládání pacientského monitoru dálkově | alarmy, režim Standby, měření NIBP atd. | absolutní
zobrazení velkými čísly | ano | absolutní
možnost zobrazení | ST histogram a ST vektogram, veškerá hemografická data, podpora analýzy a tisku zpráv pro 24 hodinové EKG, náhled na PACE,EWS, stupnice Glasgow Coma | hodnocený typu C
zobrazení připojené telemetrie, detekce ARR, anylýza ST, QT | ano | absolutní
požadujeme SW a datovou kompatibilitu a konektivitu s monitorovacími systémy Mindray pro funkci vzájemných vzdálených náhledů na monitorované pacienty, napříč jednotlivými odděleními | ano ( v současnosti zadavatel využívá monitorovací systém Mindray na oddělení INT, CHIR, NEU GYN.-POR. a porodnice ) | hodnocený typu C
prohlížení tabulárnch a grafických trendů | minimálně 120 hodin | hodnocený typu B
prohlížení NIBP | minimálně 1000 měření | hodnocený typu B
prohlížení úplného přehledu křivek | minimálně 120 hodin | hodnocený typu B
prohlížení propuštěných pacientů | minimálně 50 pacientů | hodnocený typu B
prohlížení událostí alarmů - parametrů | minimálně 1000 událostí | hodnocený typu B
pro každou zaznamenanou událost | minimálně 15 s křivek před a po alarmu | hodnocený typu B
zobrazení minitrendu pro všechny parametry | minimálně 3 hodiny | hodnocený typu B
nastavitelnost akustických alarmů | ano | absolutní
zobrazení křivelk vícesvodového EKG | ano | absolutní
výpočty | dávkování léku, hemodynamické, oxygenační, ventilační a renální výpočty | absolutní
Záložní zdroj napětí | ano | absolutní
Náhled na monitorované pacienty z lékařského pokoje vč. náhledu na data trendů vybraného pacienta | ano, 1x | absolutní
Napojení centrály do NIS | ano | absolutní